团   体   标   准

- T/PSC-XXXX.XX-20XX

船舶压载水检测技术

第10部分：pH值检测

Determination of pH in ballast water detection of ships

（征求意见稿）

2019-09-09发布                              2019-09-19实施

中国太平洋学会 发布

# 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个分标准组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本部分系《船舶压载水检测技术》团体标准的第10部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第10部分：pH值检测

- 范围

本标准规定了到港船舶压载水样品中检测pH值的玻璃电极法的检测原理、试剂制备、检测仪器、操作步骤、检测精度、注意事项等。

本标准适用于到港船舶海水压载水中pH值的测定。

- 规范性引用文件

GB/T6920-1986 水质pH值的测定玻璃电极法

GB/T 12763.4-2007 海洋调查规范第4部分：海水化学要素调查

DZ/T 0064.5-199 地下水质检验方法玻璃电极法测定pH值

ASTM D1293-2018 Standard Test Methods for pH of Water 水的pH值标准测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1定义

pH值的定义：pH值指酸碱度，是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上液酸碱程度的衡量标准。

- 原理和方法

原理和方法的要求如下：

- 本标准pH值检测使用玻璃电极法测量；

- 通过测量电池的电动势来检测溶液中的pH值；

- 在25℃，溶液中每变化1个pH单位，电位差改变为59.16mV，据此可在仪器上直接以pH的读数表示；

- 温度导致的pH差异可通过仪器上的补偿装置进行校正。

- 试剂

  - 试剂和蒸馏水的质量

试剂和蒸馏水的要求如下：

- 应使用分析纯或优级纯试剂；

- 蒸馏水应符合下列要求：

——煮沸并冷却；

——电导率小于2×10-6S/cm；

——pH值在6.7～7.3之间。

  - 标准缓冲溶液配制

标准缓冲溶液的配制要求如下：

- 25℃ pH值为4.003时，C=0.05 mol/L邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液

——称取5.10 g邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）；

——预先在115℃土5℃烘干2h～3h，置于干燥器中冷却至室温；

——溶于蒸馏水，全量转入500 mL容量瓶中；

——用蒸馏水稀释至标线，混匀；

——保存于聚乙烯瓶中。

- 25℃ pH值为6.864时，C=0.025 mol/L磷酸二氢钾（KH2PO4）和C=0.025 mol/L磷酸氢二钠（Na2HPO4）混合标准缓冲溶液

——称取3.40 g磷酸二氢钾（KH2PO4）和3.55g磷酸氢二钠（Na2HPO4）；

——预先在115℃±5℃烘干2h～3h，置于干燥器中冷却至室温；

——溶于蒸馏水，全量转入1000 mL容量瓶中；

——用蒸馏水稀释至标线，混匀；

——保存于聚乙烯瓶中。

- 25℃ pH值=7.413时，C=0.008695 mol/L磷酸二氢钾（KH2PO4）和C=0.03043 mol/L磷酸氢二钠（Na2HPO4）混合标准缓冲溶液

——称取1.18 g磷酸二氢钾（KH2PO4）和4.31g磷酸氢二钠（Na2HPO4）；

——预先在115℃±5℃烘干2h～3h，置于干燥器中冷却至室温；

——溶于蒸馏水，全量转入1000 mL容量瓶中；

——用蒸馏水稀释至标线，混匀；

——保存于聚乙烯瓶中。

- 25℃ pH值=9.182时， C=0.010 mol/L硼砂（Na2B4O7•10H20）标准缓冲溶液

——称取预先在盛有蔗糖饱和溶液的干燥器中平衡两昼夜的1.91g硼砂；

——溶于刚煮沸冷却的蒸馏水，全量转入500mL容量瓶中；

——用蒸馏水稀释至标线，混匀；

——分装于5个100mL聚乙烯瓶中；

——瓶口用石蜡熔封，有效期为3个月。

  - 标淮缓冲溶液校正

当被测样品pH值过高或过低时，应参考表1配制与其pH值相近似的标淮溶液校正仪器。

表1 pH标准溶液的制备

| 序号 | 标准溶液中溶质的质量摩尔浓度mol/kg | 25℃的pH值 | 每1000ml 25℃水溶液所需药品重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒石酸氢钾（25℃饱和） | 3.557 | 6.4g KHC4H4O8 |
| 2 | 0.05m柠檬酸二氢钾 | 3.776 | 11.4g KH2C6H5O7 |
| 3 | 0.05m邻苯二甲酸氢钾 | 4.028 | 10.1g KHC8H4O4 |
| 4 | 0.025m磷酸二氢钾+ | 6.865 | 3.388g KH2PO4+ |
| 5 | 0.025m磷酸氢二钠 | - | 3.533g Na2HPO4 |
| 6 | 0.008695m磷酸二氢钾+ | 7.413 | 1.179g KH2PO4 |
| 7 | 0.03043m磷酸氢二钠 | - | 4.392g Na2HPO4 |
| 8 | 0.01m硼砂 | 9.180 | 3.80gNa2B4O7•10H2O |
| 9 | 0.025m碳酸氢钠+ | 10.012 | 2.092g NaHCO3 |
| 10 | 0.025碳酸钠 | - | 2.640g Na3CO3 |
| 11 | 0.05四草酸钾 | 1.679 | 12.61gKH2C4O82H2O |
| 12 | 氢氧化钙（25℃饱和） | 12.454 | 1.5gCa(OH)2 |

  - 标准缓冲溶液保存

标准缓冲溶液的保存要求如下：

- 标准缓冲溶液应在聚乙稀瓶中密闭保存；

- 在室温条件下标准缓冲溶液一般应保存1～2个月；

- 浑浊、发霉或沉淀时，不能继续使用；

- 应在4℃冰箱内存放；

- 用过的标准缓冲溶液不允许再倒回去。

- 检测仪器

pH值的主要检测仪器如下：

- 酸度计或离子浓度计：精确度为0.1pH单位，pH值检测范围从0至14；

- 玻璃电极与甘汞电极

- 样品保存

pH值检测样品保存要求如下：

- 现场检测pH值；

- 需保存时，应在采样后把样品温度保持在0～4℃；

- 应在采样后6h内进行测定。

- 操作步骤

  - 仪器校准

pH值检测仪器校准要求如下：

- 先将水样与标准溶液调到同一温度；

- 用与水样pH相差不超过2个pH单位标准溶液校正仪器；

- 从标准溶液中取出电极，冲洗并用滤纸吸干；

- 将电极插入与前标准溶液相差3个pH单位的标准溶液中

- 仪器响应的示值与第二个标准溶液的pH（S）值之差应不大于0.1pH单位。

  - 样品测定

pH值样品检测要求如下：

- 先用蒸馏水冲洗仪器电极，再用水样冲洗；

- 将电极浸入样品中，摇动或搅拌使其均匀，并静置；

- 待读数稳定时记下pH值。

- 检测精度

pH值检测精度应满足表2要求。

表2 检测精度

| pH | 允许差（pH单位） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重复性 | 再现性 |
| 6 | ±0.1 | ±0.3 |
| 6~9 | ±0.1 | ±0.2 |
| 9 | ±0.2 | ±0.5 |

- 注意事项

pH值检测注意事项如下：

- 玻璃电极在使用前应先放入蒸馏水中浸泡不小于24h；

- 测定pH值时，玻璃电极的球泡应全部浸入溶液中，并使其高于甘汞电极的陶瓷芯端；

- 玻璃电极的内电极与球泡之间、甘汞电极的内电极和陶瓷芯之间不得有气泡；

- 甘汞电极中的饱和氯化钾溶液的液面应高出汞体，在室温下允许有少许氯化钾晶体；

- 测定pH值时，不应提前打开水样瓶；

- 玻璃电极表面被污染时，无机盐结垢可用温稀盐酸溶解；钙镁等难溶性结垢可用EDTA二钠溶液溶解；油污可用丙酮清洗；

- 电极清理后，应在蒸馏水中浸泡24h后再使用；

- 忌用无水乙醇、脱水性洗涤剂处理电极。

- 检测报告

pH值检测报告应包括下列内容：

- 取样日期、时间和地点；

- 样品的保存方法；

- 测定样品的日期和时间；

- 测定时样品的温度；

- 测定的结果；

- 其它需说明的情况。

- 结果表示

pH值的检测结果应保留小数点后1位。